便携式氧分析仪的维护保养方法

便携式氧分析仪的维护保养需结合仪器结构和使用场景，按以下要点执行：

一、日常清洁与外观检查

‌1、表面清洁‌：每周用柔软干布擦拭外壳，避免使用腐蚀性溶剂(如酒精)，防止损伤传感器或电路‌。

‌2、进气口检查‌：确保无灰尘或油污堵塞，影响气体采样‌。

‌3、密封性验证‌：检查接口是否松动，防止漏气导致测量误差‌。

二、传感器专项维护

‌1、电化学传感器‌

避免长时间暴露于高浓度氧(>1000ppm)或腐蚀性气体中，防止电极中毒‌。

定期检查电解液状态，若液面低于刻度线需补充专用电解液‌。

‌2、氧化锆传感器‌

开机时确保升温平稳，关机后待温度降至室温再断电，防止陶瓷元件开裂‌。

每周检查加热丝电阻，偏差超过±10%需更换‌。

三、气路系统维护

‌1、吹扫与清洁‌

每日开机前用高纯氮气(99.999%)吹扫气路5-10分钟，清除残留水分或杂质‌。

每周检查管路是否老化、破损，漏气时更换密封垫或管材‌。

‌2、预处理部件‌

过滤器堵塞时及时更换(如聚四氟乙烯滤芯)，干燥剂失效需再生或更换‌。

四、校准与功能测试

‌1、定期校准‌：每3-6个月使用标准气体(如高纯氮)进行零点与量程校准，高频使用设备缩短至1-2个月‌。

‌2、响应测试‌：发现数据异常或响应延迟时，立即检查传感器状态‌。

五、电池与存储管理

‌1、电池维护‌：电量低于20%时及时充电，长期不用时每3个月充放电一次‌。

‌2、存储环境‌：置于干燥、通风处，避免高温、腐蚀性气体或强烈震动，长期不用时取出电池‌。

六、其他注意事项

1、避免剧烈振动(尤其顺磁式传感器)，防止磁路偏移‌。

2、湿化瓶(如有)需每3天用食醋浸泡清洗，防止微生物滋生‌。